## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 年参考用量 | 参考单价（元） | 2年参考总金额（万元）
1 | 一次性使用创口脉冲冲洗系统 | 国产 |  | 只 | 300 | 1800 | 120
2 | 一次性使用植入性给药装置留置针 | 进口 |  | 根 | 200 | 100 | 4
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.所有标段均需提供样品。

## 配套设备要求
标段1 一次性使用创口脉冲冲洗系统 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 产品内置电池，运行时间≥30分钟，且30分钟后具有续航能力
2 | 流量有快档和慢档选择，快档流量≥1100ml/min，慢档流量≥600ml/min
3 | 有配套单独的防溅罩或防溅喷头
4 | 冲洗器运行期间枪体及电池盒温度不超过50度
5 | 电线长度≥2.5米，水管长度≥2米
6 | 冲洗器各连接处能承受至少15N静态轴向压力（提供相关检测报告）
7 | 冲洗器各连接处常温下能耐受至少0.05Mpa压强无泄漏现象（提供相关检测报告）
8 | 冲洗器排污管在承受0.06Mpa负压时，无变形，缩瘪（提供相关检测报告）
9 | 冲洗器上预留回吸管接头，可与医院的负压吸引器连接
10 | 冲洗器有双层灭菌包装
标段2 一次性使用植入性给药装置留置针 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 所投产品规格齐全