## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 产品参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（万元） | 备注
1 | 一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器 | 国产 | BA-KZJ-01 | 个 | 39 | 5000 | 19.5 | 样品
2 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 国产 | ≥2.5ml | 支 | 375 | 690 | 26 | 样品
3 | 壳聚糖宫颈膜 | 国产 | C-M | 支 | 70 | 5400 | 38 | 样品
说明： 1.样品递交至开标现场。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 原材料：产品由上叶、下叶和透光片组成，由高分子材料聚碳酸酯（PC）制成
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 注册证明确使用范围，用于辅助预防宫腔粘连松解术后组织再粘连
▲2 | 产品的主要成分为不添加交联剂的交联透明质酸钠，产品在体内降解吸收时间应为7-14天，能够覆盖内膜修复关键期（提供相关证明材料）
3 | 产品由预灌封注射器、延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成
▲4 | 产品可辅助预防AFS评分5-12分中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连（提供相关证明材料）
5 | 产品的动力粘度应不小于35000mPa·s
▲6 | 产品的溶胀度≤50
7 | 透明质酸钠浓度范围：5.0mg/ml-10.0mg/ml
8 | 产品的pH值范围：6.5~7.5
9 | 产品的渗透压摩尔浓度范围：270mOsmol/L-350mOsmol/L
10 | 产品无菌，一次性使用
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 原材料：产品由膜及夹持器（又称推助器）组成。膜由羧甲基壳聚糖、壳碘和明胶制成，夹持器采用PE材料制成
▲2 | 适用范围：产品敷贴或填塞在子宫颈，主要用于慢性子宫颈炎的防治，及对创面有保护作用，促进愈合