## 目录
标段 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 采购周期（年） | 预计采购金额（万元）
1 | 全自动免疫组化试剂 | 进口 |  | T | 58.5 | 7000 | 2 | 48.33
| AIK（D5F3）非小细胞肺癌伴随诊断试剂盒 | 进口 | 抗ALK（D5F3)兔单克隆抗体试剂 | T | 180 | 100
| AIK（D5F3）非小细胞肺癌伴随诊断试剂盒 | 进口 | 兔单克隆阴性质控抗体 | T | 6.8 | 500
| AIK（D5F3）非小细胞肺癌伴随诊断试剂盒 | 进口 | 增强扩增试剂盒 | T | 12 | 500
| AIK（D5F3）非小细胞肺癌伴随诊断试剂盒 | 进口 | 增强DAB染色液 | T | 36.8 | 500
| P16/Ki67双染试剂盒（细胞免疫法） | 进口 |  | T | 140 | 200
2 | 心脏二联检测试剂盒 | 国产 |  | T | 230 | 2000 | 2 | 46
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1需提供配套设备； 4.标段2需提供配套设备，仪器体积小巧便携。投标人须承诺根据临床要求，接入医院LIS/HIS系统，不单独报价。如国家、省已开展相关项目室间质评，则必须独立成组。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
一 | 试剂要求
★1.1 | 提供的试剂、耗材需在配套的专用仪器上同时进行免疫组化和原位杂交，并且满足烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有检测步骤由同一台设备完成，无需人工干预，无需提供其他设备，支持过夜模式
▲1.2 | 废蜡液不含酒精和二甲苯，符合环保标准，废液无需分开收集，简化处理流程，提供相关证明材料
1.3 | 采购的全自动免疫组化试剂按打包模式采购，每一测试价格包含了一抗试剂，二抗试剂及耗材，并以二抗DAB染色液结算开票
1.4 | 提供的试剂到院效期不低于3个月
▲1.5 | 需同时满足科室开展P16/Ki67、ALK（D5F3），为保证质量稳定性，需要与专用仪器为同一品牌，并出具相关证明材料
▲1.6 | 能够提供国家规定要求的第三类医疗器械注册证试剂：HER-2、ER、PR、ALK、PD-L1，与专用仪器为同一品牌，提供相关证明材料及注册证
1.7 | 试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜
1.8 | 可全自动和手工加一抗两种方式，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式
1.9 | p16/ki67试剂需要在配套设备上操作，不可手工制片
1.10 | 具有空气混匀系统，保证全玻片覆盖，提供相关证明
二 | 配套设备要求
★2.1 | 为确保耗材正常使用，中标人自备配套的专用仪器（包括全自动免疫组化染色机主机、品牌电脑（包括显示器，鼠标键盘）、标签打印仪、全自动免疫组化染色机系统软件、试剂架、UPS电源）供采购人使用，不单独报价
2.2 | 多方位的质量保证，具有喷射清洗、液体封盖膜、空气涡流混匀，独立温控等技术，提供证明材料
2.3 | 具有“空气刀”技术，吹掉残留在标签上的稀释液，防止操作人员接触DAB等有害物质，并节省一抗与探针用量
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 检测原理：荧光免疫测试法
2 | 检测项目：包括但不限于肌钙蛋白I（TNI）、B型钠尿肽（BNP）、D-二聚体(D-Dimer)，肌红蛋白(MYO)、肌酸激酶同工酶（CK-MB）等
3 | 检测要求：心脏二联检测试剂卡：肌钙蛋白I和B型钠尿肽能在同一个检测板上检测，一次加样同时完成检测
4 | 样本要求：采用EDTA抗凝的全血或血浆样本
★5 | 测定时间：肌钙蛋白I和B型钠尿肽二项同时得到结果时间≤20分钟
▲6 | 肌钙蛋白I线性范围：0.01-10（ng/mL）； B型钠尿肽线性范围：5-5000（pg/mL）
7 | 试剂相对偏差:≤10%
8 | 试剂精密度：肌钙蛋白I批内精密度≤16%；B型钠尿肽批内精密度≤12%；批间精密度≤18%
9 | 最低检测限：肌钙蛋白I最低检测限≤0.01ng/mL；B型钠尿肽最低检测限≤5pg/mL
▲10 | 特异性：测试样品中胆固醇浓度≤7.0mmol/L，甘油三酯浓度≤50mmol/L，血红蛋白浓度≤1g/L，对肌钙蛋白I（TNI）及B型钠尿肽（BNP）的测试无影响。对常见的血红蛋白、胆固醇、甘油三酯、胆红素、纤维蛋白原具有一定的抗干扰能力。提供证明材料
▲11 | 抗体包括鼠抗人B型钠尿(BNP)抗体和鼠抗人肌钙蛋白I（TnI）抗体
12 | 在效期内的检测试剂可以在室温储存
▲13 | 提供厂家的原厂质控品(不单独报价)，原厂质控品须取得国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册证。（提供有效的注册证复印件证明）
14 | 每个批号的试剂中,需有相关的芯片做校准